第五章  采购内容与要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

| 包名 | 品目分类 | 是否接受进口产品 | 标的名称（货物名称） | 数量 | 采购上限值（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | A02329900-其他医疗设备 | 不接受 | 多通道输注工作站A | 5套 | 263300.00 | 一拖六（5个注射泵+1输液泵） |
|  | A02329900-其他医疗设备 | 不接受 | 多通道输注工作站B | 10套 | 452100.00 | 一拖六（5个注射泵+1个输液泵） |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术规格、参数与要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项价格表》中按标的名称（货物名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

★5、多通道输注工作站A、多通道输注工作站B须为同一品牌。

二、技术规格、参数与要求

以下技术服务要求中带“★”号条款为实质性要求条款（即重要条款），对实质性要求条款中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评标时将其视为无效投标。技术要求中标注“★”或“▲”的参数须提供相关技术支持资料（技术支持资料包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告）。

| 序号 | 标的名称 | 技术规格及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多通道输注工作站A | 一、基本要求: 1. 单套标准配置：一拖六（5个注射泵+1输液泵） 二、主要技术参数： 2.1.多通道工作站技术参数： 2.1.1.模块化插装结构设计，组合单元、注射泵、输液泵之间可以方便组合 2.1.2.多通道组合功能：单个多通道输注工作站能支持1至16台泵的通道组合 ▲2.1.3.可支持两个多通道输注工作站间通讯，即可支持最多≥32台泵的通道组合 2.1.4.可实现两台工作站级联输注、统一记录日志、信息同步和通讯 2.1.5.支持级联功能，组合单元中的泵进行同药级联或序贯级联输注 2.1.6.支持亮度感知功能，可根据环境亮度自动调节报警灯亮度 2.1.7.支持槽位识别功能，可准确定位组合单元中泵的槽位号 2.1.8.支持2.4G/5G Wi-Fi联网功能 2.1.9.防尘/防液体保护等级：≥IP44 2.1.10.工作站的控制器内置锂电池，1个组合单元+4台泵，续航≥6h 2.2. 注射泵技术参数： ▲2.2.1用于注入患者体内的液体，包括镇痛药、化疗药、胰岛素。 2.2.2给药途径有静脉和肠内途径； 2.2.3.自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml等所有符合标准的注射器 2.2.4. ≥14种输液模式可选：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、组合模式、微量模式、时辰模式、PCA 模式、TIVA 模式、TCI 模式、级联输液模式等（配合多通道输注工作站）； 2.2.5.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度 ▲2.2.6.速率范围：0.01-2500ml/h，以0.01 ml/h递增； ▲2.2.7.注射精度：≤±1.7%、机械精度：≤±0.5% 2.2.8.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml 2.2.9.阻塞压力检测范围：50 - 1200mmHg,可以选择≥15档阻塞级别 2.2.10. ≥7.0英寸彩色电容触摸屏，全中文操作；屏幕亮度支持≥10级可调 2.2.11.具有注射器位移监测系统，实时监控注射器位移，大幅提高注射的精确度； 2.2.12.可在屏幕上显示虚拟注射器以方便观察药物余量 2.2.13.注射器可进行全自动方式装载。 2.2.14.无需任何配件，支持两个泵之间叠加 2.2.15.防尘防水等级：≥IP44 2.2.16.具有药物库功能，主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索；支持≥100种药物分类；可存储≥12000种药物。 2.2.17.主界面具有剂量速度指示棒，可用于直观快速判断剂量速度是否合理 2.2.18.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用≥ 100 种颜色标识药物 2.2.19.支持 DERS 功能，可以根据事先在药物库文件中设置好的参数限值，限制设置药物的输注参数不能超过药物库的硬限值；设置药物的输注参数超过药物库的软限值且在硬限值范围内时，本设备有提示但仍能启动输注 2.2.20.支持配伍禁忌功能 2.2.21.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调 2.2.22.报警功能：残余量报警、空量报警、阻塞报警、电池电量低报警； 2.2.23.能够存储、回放≥10000组历史信息记录 2.2.24.配备USB3.0接口进行数据导入导出或者接口拓展； 2.2.25.重量：≤2Kg（含锂电池） 2.2.26.电源切换功能，当交流/直流电源停止供电时，自动切换为内置锂电池供电 2.2.27.锂电池续航时间：≥15h@5ml/h； ≥13h@125ml/h 2.3. 输液泵技术参数： ▲2.3.1. 支持输注液体包括营养液、镇痛药、化疗药、胰岛素。给药途径有静脉和胃肠道； 2.3.2. ≥12种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、时辰模式、组合模式、级联输液模式等（配合多通道输注工作站） 2.3.3.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度 2.3.4.流速范围：0.10-2500.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ▲2.3.5.输液精度：≤±4.4% 2.3.6.KVO速度:0.1-30.0mL/h可调 2.3.7.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml； 2.3.8.下阻塞50-1200mmHg，可以选择16档阻塞级别 ▲2.3.9.支持输血功能。 2.3.10.支持上阻塞报警 2.3.11. ≥ 7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示 2.3.12.气泡检测：最小检测气泡大小15ul 2.3.13.无需任何配件，支持两个泵之间叠加 2.3.14.防尘防水等级：≥IP44 2.3.15.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；（提供证明材料：产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告） 2.3.16.报警：空瓶、级联失效、管路安装错误、中央站通讯中断、 监视器通讯中断、加温器未安装、加温器超温、加温器欠温 2.3.17.可存储≥12000种药物 2.3.18.支持≥100种药物分类 2.3.19.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索 2.3.20.主界面具有剂量速度指示棒，可用于直观快速判断剂量速度是否合理 2.3.21.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用≥100 种颜色标识药物 2.3.22.支 DERS 持功能，设置药物的输注参数超过药物库的软限值且在硬限值范围内时，本设备有提示但仍能启动输注 2.3.23.支持配伍禁忌功能 2.3.24.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调 2.3.25.屏幕亮度支持≥10级可调 2.3.26.能够存储、回放≥10000组历史信息记录 2.3.27.重量：≤2Kg（含锂电池） 2.3.28.电源切换功能，当交流/直流电源停止供电时，自动切换为内置锂电池供电 2.3.29.锂电池续航时间：≥15小时@ 25mL/h；≥13h@125ml/h 单套配置清单 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 控制器; 1; 个. 组合单元; 2; 个. 紧固夹（背面）; 2; 个. 电源线; 1; 根. 注射泵; 5; 台. 输液泵; 1; 台. 操作卡; 6; 张. 输液台车; 1; 台. |
| 2 | - 多通道输液工作站B | - 1、基本要求: 1.1单套标准配置：一拖六（5个注射泵+1输液泵）； 2、主要技术参数及配置： 2.1多通道工作站参数： 2.1.1输液工作站的每个组架能插入不少于3个输注模块，即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。可实现长时间不间断的级联输液； 2.1.2扩展性：每2-5个组架之间可自由组合在一起，无需辅助工具和任何附件，组合后单列最多可安装15台输注泵； 2.1.3组架只需要一根电源线中央集中供电； 2.1.4组架外侧具有输液管路和延长管路管理夹； 2.1.5组架上的顶盖具有声、光及明确的闪动符号报警功能（光报警颜色为红、黄、绿）； 2.1.6组架上的顶盖上配备有独立把手； 2.1.7组架上的顶盖上具有滴数传感器固定座，可以放置输液泵的滴数传感器； 2.1.8工作站组架内任意输注模块之间具备级联功能，满足连续输液功能需求； 2.1.9可选配输注中央监护系统，实现远程集中监护≥10个科室，并且每个科室可显示≥50个房间和≥50个床位的输注信息； ▲2.1.10可选配输注中央监护系统，其具有持续改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比，跟踪优化临床输注用药； 2.2输液泵模块参数: 2.2.1输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、点滴模式、微量模式、级联模式等（配合多通道输注工作站）； 2.2.2序列模式可设置≥10组序列； 2.2.3流速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h ； 2.2.4输液精度：≤±5%； 2.2.5 可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进 2.2.6 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调； 2.2.7可以选择≥11档阻塞级别，动态显示管路的压力状态； ▲2.2.8支持输血功能。 2.2.9触摸屏操作，全中文显示； 2.2.10气泡检测：支持单个气泡≥7级报警；支持累计气泡不低于7级报警，最大可选1000ul/15min； 2.2.11防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出； 2.2.12泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制； 2.2.13更改速度时完全不需要中断输液； 2.2.14报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作、阻塞预警、管路脱落; 2.2.15阻塞降压功能：智能降压防止过量输液； ▲2.2.16界面背景颜色：可选择≥7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。 2.2.17具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数； 2.2.18夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 2.2.19能够存储、回放≥2000组历史信息记录； 2.2.20报警音量≥10级可调； 2.2.21内置药物库； 2.2.22记录最近≥20次治疗方案； 2.2.23模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔； 2.2.24具有USB接口； 2.3注射泵模块参数: 2.3.1自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50 ml等所有符合标准的注射器； 2.3.2 输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、TIVA模式、级联模式等（配合多通道输注工作站）； 2.3.3序列模式可设置≥10组序列； 2.3.4速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1 ml/h递增； 2.3.5注射精度：≤±2%、机械精度：≤±0.5%； 2.3.6 可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进 2.3.7 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调； 2.3.8可以选择≥11档阻塞级别，动态显示管路的压力状态； 2.3.9触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面； 2.3.10更改速度时完全不需要中断输液； 2.3.11报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、级联序号重复、无法启动注射、遗忘操作； 2.3.12阻塞降压功能：智能降压防止过量输液； 2.3.13夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 2.3.14界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级； 2.3.15具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数； 2.3.16能够存储、回放≥2000组历史信息记录； 2.3.17报警音量≥10级可调； 2.3.18内置药物库； 2.3.19记录最近≥20次治疗方案； 2.3.20模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔； 2.3.21具有USB接口； 2.3.22内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间≥6个小时； 单套配置清单 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1.; 控制器; 1; 个. 2.; 组合单元; 2; 个. 3.; 紧固夹（背面）; 2; 个. 4.; 电源线; 1; 根. 5; 注射泵; 5; 台. 6.; 输液泵; 1; 台. 7.; 操作卡; 6; 张. 8.; 输液台车; 1; 台. |

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：签订合同后 30天内交货并完成安装调试、正常使用。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：本项目由投标人进行产品的安装、调试，验收合格后交付采购人使用。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 整机质保5年；保证配件5年以上供应期，软件终身免费升级。保修期内每年需提供预防性维修/定期保养不少于一次。 |
| 响应时间 | 提供7×24小时的故障服务受理，工程师2小时内响应，24小时到位服务。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：由南华大学附属第二医院支付。 付款条件：严格按照招标人财务制度要求付款，项目安装调试完成并验收合格后2个月内付款95%，余款5%在设备正常使用（无质量问题、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷等）、验收合格维保期满后一次性无息付清。付款前中标人应按照采购人的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因中标人延迟开具发票招标人有权延迟付款。 |
| 其他事项 | 其他未尽事宜双方合同约定。 |

二、其他要求

（一）报价要求

1、投标人投标的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装调试费、检测费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。

2、投标人须分项报价（总和不高于投标总价）

3、投标人承诺:中标后开放接口与医院HIS、PACS、LIS等信息系统连接，产生的费用包含在投标报价中。(提供承诺函，格式自拟)

4、涉及设备首次计量检测的相关检测费用由投标人承担。

（二）质量保证，培训要求及其它

1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证交付的产品出厂日期在签订合同日期前一年以内，且包装完整、交货前未拆封。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。

2、中标供应商应提供工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试、维修等服务。

3、技术培训要求：投标人提供详细培训方案，内容包括但不限于培训内容（所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等）、培训方式及计划安排、培训目标及考核方式等。中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

4、安全性能：合国家安全质量相关法律法规和相关标准等要求。

5、投标人结合本项目采购需求提供详细项目实施计划及安装调试措施，包括但不限于包括安装调试、试运行、测试等，满足交货时间和安装调试竣工时间要求。对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管，因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。

（三）售后服务

1、投标人应在交货时提供：完整的技术资料(包括维修及操作手册）的纸质版及电子版便于存档。

2、整机质保5年；保证配件5年以上供应期，软件终身免费升级。保修期内每年需提供预防性维修/定期保养不少于一次。

- 3、投标产品由厂家授权工程师直接提供售后服务和保修。

4、保修期内维修响应时间：提供7×24小时的故障服务受理，工程师2小时内响应，24小时到现场维修。

5、中标供应商负责向招标人技术人员（包括医师和技师）直接提供保修、维修、使用培训服务

6、中标供应商中标后需提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备品清单、零部件、维修密码、线路图等维护必须的材料和信息。

7、投标人结合本项目采购需求须提供的售后服务方案，内容包括但不限于①售后响应时间和售后服务人员配置；②质量保证和备品备件服务保障；③保修期外维修方案；④应急维修预案；⑤设备故障的解决方案等内容。

（四）交货时间、地点及要求

1、交货时间：签订合同后 30天内交货并完成安装调试、正常使用。

2、交货地点：招标人指定地点。

3、本项目由中标供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付招标人使用，其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责，招标人不再支付任何费用。

（五）付款方式及验收

1、付款方式：严格按照招标人财务制度要求付款，项目安装调试完成并验收合格后2个月内付款95%，余款5%在设备正常使用（无质量问题、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷等）、验收合格维保期满后一次性无息付清。付款前乙方应按照甲方的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因乙方延迟开具发票，甲方有权延迟付款。

2、验收：按国家和行业相关法律、法规、政策、标准、以及合同的约定进行验收。