
第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
（套）
	最高限价（元）
	备注

	1
	无创脑水肿动态监测仪
	无创脑水肿动态监测仪
	否
	1
	534400
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
5、技术参数中标注★及▲的参数须提供相关技术支持资料（技术支持资料包含但不限于产品彩页或厂商官网技术参数截图或技术参数证明书或第三方权威机构出具的检测报告），否则★参数视为未响应、▲参数视为负偏离。
第二节 技术要求
一、适用范围：适用于对脑出血等一系列颅脑疾病引起的生物脑电阻抗异常、颅内压增高及继发性脑水肿、脑积水，具体如下：
1、预警病情突变与危象：再出血、水肿加重、继发脑积水等；
2、评价各类治疗后效果：对脱水、降压、手术等治疗后效果进行综合评价;
3、判断疾病预后与转归：通过连续监护颅内压、水肿系数、扰动系数三个参数变化发展趋势，对病人病情的预后与转归做出更精准的判断。
二、技术参数要求:
1、推车一体式机型，液晶显示触屏：≥17寸
2、嵌入式实时操作系统：提供图形化界面，可管理文件与软件，分配硬件资源，保障系统安全，提供核心计算环境等
3、存储方式：本地存储≥30GB，提供USB转存储接口
4、正弦波输出，频率覆盖范围10 KHz-100KHz
5、测量精度≤5%
6、采样速率：≥1MSPS
7、输出波形幅值≤5V
8、输出电流幅值≤2mA
9、AD转换位数：≥12位
▲10、滤波方式：数字化滤波
11、电极数量：≥4个
▲12、测量方式：差分测量、旋转测量模型
13、阻抗测量精度：误差≤5%
14、阻抗测量范围：50Ώ-2000Ώ
15、具备无创脑水肿专家数据库，可存储≥10万病人档案；
16、单次监测时间：根据监测需要1min-24h可调整
▲17、监测参数：扰动系数、脑水肿系数、颅内压（可显示数值）
18、数据显示：能对扰动系数按照柱状图/曲线图等方式进行显示；并进行分类、储存、检索；
19、具有脑出血、脑梗死、脑外伤、去骨瓣、脑肿瘤监护模块等
20、模块系统支持离线升级
第三节 商务要求
（一）报价要求
1、投标人投标的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装调试费、检测费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。
2、投标人须分项报价（总和不高于投标总价）
★3、投标人所投设备若需配套使用电极耗材的，耗材须属于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网产品（提供挂网截图）。需对耗材进行报价，耗材最高限价为88元/片。如遇到国家或湖南省的采购政策变化，则按照新的政策要求执行，供应商不得因此拒绝履行合同义务或追究招标人责任。（提供承诺函并加盖投标人公章）
（二）质量保证，培训要求及其它
1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证交付的产品出厂日期在签订合同日期前一年以内，且包装完整、交货前未拆封。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。
2、中标供应商应提供工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试、维修等服务。
3、技术培训要求：投标人需提供详细培训方案，内容包括但不限于培训内容（所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等）、培训方式及计划安排、培训目标及考核方式等。中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
4、安全性能：符合国家安全质量相关法律法规和相关标准等要求。
5、投标人可根据现场考察的实际情况提供详细项目实施计划及安装调试措施，包括但不限于包括安装调试、试运行、测试等，满足交货时间和安装调试竣工时间要求。对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管，因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。
（三）售后服务
1、投标人应在交货时提供：完整的技术资料(包括维修及操作手册）的纸质版及电子版便于存档。
2、整机质保≥2年；保证配件5年以上供应期，软件终身免费升级。保修期满后如若招标人购买设备全保保修服务，每年维保费不高于设备合同价的8%。保修期内每年需提供预防性维修/定期保养不少于一次。
3、投标产品由厂家授权工程师直接提供售后服务和保修。
4、保修期内维修响应时间：提供7×24小时的故障服务受理，工程师2小时内响应，24小时到位服务。
5、中标供应商负责向招标人技术人员（包括医师和技师）直接提供保修、维修、使用培训服务
6、中标供应商中标后需提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备品清单、零部件、维修密码、线路图等维护必须的材料和信息。
7、涉及 PACS、LIS、HIS 等医院内网络接入或接口的相关费用由中标人承担。(提供承诺函，格式自拟)
8、涉及设备首次计量检测的相关检测费用由中标人承担。
9、投标人结合本项目采购需求须提供的售后服务方案，内容包括但不限于①售后响应时间和售后服务人员配置；②质量保证和备品备件服务保障；③保修期外维修方案；④应急维修预案；⑤设备故障的解决方案等内容。
（四）交货时间、地点及要求
1、交货时间：国产设备签订合同后 30天内交货并完成安装调试、正常使用。
2、交货地点：招标人指定地点。
3、本项目由中标供应商进行货物的运送、安装、调试，验收合格后交付招标人使用，其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责，招标人不再支付任何费用。
（五）付款方式及验收
1、付款方式：严格按照招标人财务制度要求付款，项目安装调试完成并验收合格后2个月内付款95%，余款5%在设备正常使用（无质量问题、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷等）、验收合格维保期满后一次性无息付清。付款前乙方应按照甲方的要求提供相应的税务发票并自行承担相应的税费，如因乙方延迟开具发票，甲方有权延迟付款。
2、验收：按国家和行业相关法律、法规、政策、标准、以及合同的约定进行验收。
—101—

